- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значение показателей |  |  | Обоснование применения показателя | Кол-во товаров подлежащих поставке, ед.изм. шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |  |  |
| ### 1 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела ### Код вида медицинского изделия 135190* | Апертура Гентри | мм | ≥700 |  | - | Соответствует КТРУ 26.60.11.119-00000020 ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Диаметр отверстия Гентри» | 1 шт |
|  |  | Количество срезов за один оборот, максимальное | шт | ≥ 32 |  |  | Соответствует КТРУ 26.60.11.119-00000020 Описывает класс приобретаемого устройства |  |
|  |  | Предельная нагрузка на стол пациента | кг |  | ≤ 220 |  | Соответствует КТРУ 26.60.11.119-00000020 ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Грузоподъемность стола для пациента» |  |
|  |  | Устройство трехмерной визуализации |  | - | - | Да | Соотвутсвует КТРУ 26.60.11.119-00000020 ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Денситометрия |  |  |  | Да | Соответствует КТРУ 26.60.11.119-00000020 ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 |  |
|  |  | Спиральный тип РКТ |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Спиральный тип РКТ» |  |
|  |  | Толщина Гентри | см |  | ≤ 104 |  | Для уменьшения уровня тревожности пациента при нахождении в замкнутом пространстве Гентри |  |
|  |  | Масса Гентри в сборе | кг |  | ≤ 1995 |  | Позволяет определить нагрузку на площадку опоры Гентри на полу и правильно спроектировать ее конструкцию |  |
|  |  | Система двухсторонней связи с пациентом с функцией записи и воспроизведения индивидуальных голосовых сообщений на русском языке |  | - | - | Наличие | Для удобства двухсторонней связи с пациентом и облегчения восприятия пациентом голосовых указаний |  |
|  |  | Максимальное поле сканирования | Мм2 | ≥ 196300 | - |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Максимальное поле сканирования» |  |
|  |  | Лазерная система позиционирования |  | - | - | Наличие | Для облегчения позиционирования пациента |  |
|  |  | Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки | с |  | ≤ 0,8 |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки» |  |
|  |  | Выбор произвольного значения питча оператором |  | - | - | Наличие | Для повышения качества диагностических изображений и минимизации лучевой нагрузки на пациента |  |
|  |  | Ширина детектора по оси Z | мм | ≥ 20 |  |  | Влияет на объем зоны покрытия сканирования за один оборот |  |
|  |  | Количество линеек детекторов | шт | ≥ 24 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Количество линеек детекторов» |  |
|  |  | Общее количество элементов детектора | шт | ≥ 21800 |  |  | Влияет на объем одновременно обрабатываемых данных |  |
|  |  | Количество элементов в одной линейке детектора | шт | ≥ 672 |  |  | Влияет на объем одновременно обрабатываемых данных |  |
|  |  | Минимальная толщина среза | мм |  | ≤ 0,625 |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Минимальная толщина среза» |  |
|  |  | Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку | кВ |  | ≤ 80 |  | Необходимо для низкодозового сканирования пациента |  |
|  |  | Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку | кВ | ≥ 140 |  |  | Необходимо для обеспечения качественного сканирования плотных структур |  |
|  |  | Максимальная физическая мощность рентгеновского генератора | кВт | ≥ 53 |  |  | Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы генератора в режиме сканирования на больших токах |  |
|  |  | Номинальная мощность рентгеновского генератора | кВт | ≥ 42 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Номинальная мощность рентгеновского генератора» |  |
|  |  | Теплоёмкость рентгеновской трубки | MHU | ≥3,5 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Теплоёмкость рентгеновской трубки» |  |
|  |  | Скорость охлаждения рентгеновской трубки | kHU/ мин | ≥820 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Скорость охлаждения рентгеновской трубки» |  |
|  |  | Размер малого фокусного пятна | мм |  | ≤1,0 x 0,5 |  | Для оптимизации дозовой нагрузки при минимальном значении силы тока |  |
|  |  | Размер большого фокусного пятна | мм |  | ≤1,1 x 1,0 |  | Для проведения сканирования на больших токах |  |
|  |  | Минимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку | мА |  | ≤10 |  | Необходимо для низкодозового сканирования пациента |  |
|  |  | Максимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку | мА | ≥350 |  |  | Необходимо для обеспечения качественного сканирования плотных структур |  |
|  |  | Шаг регулировки тока | мА |  | ≤ 5 |  | Для точного подбора наиболее подходящего режима сканирования |  |
|  |  | Стол для пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон вертикального перемещения стола для пациента | мм | ≥ 530 – 906 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Диапазон вертикального перемещения стола для пациента» |  |
|  |  | Скорость перемещения стола для пациента | Мм/с | ≥100 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Скорость перемещения стола для пациента» |  |
|  |  | Диапазон горизонтального перемещения стола для пациента | мм | ≥ 1620 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Диапазон горизонтального перемещения пациента» |  |
|  |  | Цифровая система хранения и обработки изображений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оперативная память | ГБ | ≥16 |  |  | Для обеспечения быстродействия системы |  |
|  |  | Количество цветных плоскоэкранных мониторов основной консоли | шт | ≥1 |  |  | Для визуализации полученных данных |  |
|  |  | Размер дисплея по диагонали | см | ≥40 |  |  | Для обеспечения одномоментного отображения максимально необходимого перечня параметров сканирования и более качественного отображения сканов (изображений) |  |
|  |  | Параметры сканирования и реконструкции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время реконструкции изображения | изобр./с | ≥25 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Время реконструкции изображения» |  |
|  |  | Матрица сбора данных | пиксели | ≥512х512 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Матрица сбора данных» |  |
|  |  | Диапазон измерения плотностей, е. Хаунсфильда | е. Хаунсфильда | ≥-1024 – 3071 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Диапазон измерения плотностей, е. Хаунсфильда» |  |
|  |  | Матрица изображения | пиксели | ≥ 1024х1024 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Матрица изображения» |  |
|  |  | Контрастная чувствительность | % | ≥0,3 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Контрастная чувствительность» |  |
|  |  | Пространственное разрешение | пар лин./см | ≥15,4 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Пространственное разрешение» |  |
|  |  | Максимальное значение спирального питча |  | ≥1,5:1 |  |  | Для максимального анатомического покрытия и минимальной дозы |  |
|  |  | Максимальная длительность сканирования в спиральном режиме | сек | ≥120 |  |  | Для динамических, ангиографических исследований максимально большой протяженности |  |
|  |  | Низкоконтрастная разрешающая способность | мм |  | ≤4 |  | Для исследования мягких тканей |  |
|  |  | Многоплоскостное реформатирование |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Проекции максимальной и минимальной интенсивности |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность); текстовые аннотации на изображениях |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Специализированные педиатрические протоколы |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Отображение дозового распределения по длине топограммы до проведения сканирования |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Алгоритм модуляции дозы в реальном времени с выбором настроек для различных областей исследования в зависимости от возраста и комплекции пациента |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Приложение для стандартизированного и более точного определения областей сканирования и реконструкции изображений |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Система экспертной постобработки изображений – рабочая станция врача |  |  |  | Наличие | Для обеспечения полноты обработки и анализа полученных данных сканирования, с целью повышения скорости обработки и качества диагностики |  |
|  |  | Монитор жидкокристаллический | шт | 1 |  |  | Для функционального разделения обработки данных и реализации многозадачного процесса работы с ними |  |
|  |  | Размер монитора по диагонали | см | ≥ 48 |  |  | Для отображения специализированных данных постобработки с использованием цветовой палитры, при функциональных КТ исследованиях, объемной объектов различной плотности, для повышения качества диагностики и наилучшего восприятия и понимания клиницистами отображаемых на мониторе данных |  |
|  |  | Оперативная память | ГБ | 32 |  |  | Для обеспечения быстродействия системы |  |
|  |  | Единый интерфейс пользователя для всех поддерживаемых модальностей |  | - | - | Наличие | Для облегчения работы врача при работе с различными модальностями визуализации |  |
|  |  | Загрузка, просмотр и многоплоскостное и объемное реформатирование изображений с режимами максимальной, минимальной интенсивности и усреднения изображений КТ, МРТ, трехмерной рентгенографии и ПЭТ |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Полный комплект средств анализа для КТ-изображений |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Выбор и печать на пленку мультимодальных изображений |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Трехмерная реконструкция в режиме виртуальной эндоскопии полого органа с инструментами управления перемещением в режиме навигации, создание и сохранение видео виртуальной эндоскопии |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Полуавтоматическое оконтуривание округлых образований с оценкой объема, максимального диаметра, размера по короткой оси, средней величины рентгеновской плотности в ед. Хаунсфилда, стандартного отклонения величины рентгеновской плотности в ед. Хаунсфилда и функцией цветного кодирования плотностных характеристик в выделенном объеме |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое выделение и удаление костных структур для изображений КТ (исследования головы и шеи, исследования грудной клетки, брюшной полости, таза, конечностей) |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Отображение и скрытие областей кальцификации для изображений КТ-ангиографии грудной клетки, брюшной полости, таза и конечностей |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Специализированное приложение, предназначенное для неинвазивного анализа анатомии, патологических изменений артерий и планирования оперативного лечения на основе набора изображений КТ-ангиографии |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое определение средней линии сосуда выбранной анатомической области с функцией мануальной коррекции трассы |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое и полуавтоматическое добавление названий сосудов |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое измерение степени стеноза и аневризмы сосуда с функцией мануальной коррекции и произвольным выбором референтных точек |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое создание отчета анализа сосудов с добавлением в отчет выполненных измерений и построенных изображений в автоматическом и ручном режиме |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Программное обеспечение для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образований в легких |  |  |  | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Специализированное приложение для анализа низкодозовых КТ-исследований грудной клетки с целью автоматического поиска и анализа изменений плотности легочной ткани (узелковых образований) и изменений характеристик выявленных изменений при повторных исследованиях |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическая сегментация легких и полуавтоматическая сегментация их долей для измерения объема |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическая сегментация и трассировка бронхиального дерева для оценки анатомии и патологических изменений бронхов с автоматическим измерением просвета, толщины стенки, и их соотношений |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое картирование легких, основанное на значениях плотности в единицах Хаунсфилда, для определения локализации и объема зон измененной плотности в обоих легких и в каждой доле |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Сопоставление изображений компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), эмиссионной томографии (ПЭТ или ОФЭКТ) и рентгеноангиографии (РА) |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Параллельный просмотр любых изображений из пяти модальностей (КТ (компьютерной томографии), МРТ (магнитно-резонансной томографии), ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии), ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии) и трехмерной рентгеноангиографии) |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое совмещение серий КТ-изображений, полученных при обследовании одного и того же пациента внутри одного и/или нескольких исследований |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Совмещение изображений (КТ (компьютерной томографии), МРТ (магнитно-резонансной томографии), ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) методами автоматического, ручного совмещения и совмещения по опознавательным точкам с функцией их комбинации и сохранение совмещенных данных в виде новой серии изображений в стандарте DICOM |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Вспомогательная обработка КТ-изображений при диагностике заболеваний, связанных с позвоночником, обеспечивающая первоначальную идентификацию позвонков |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Автоматическое распознавание позвонков и нумерация соответственно отделу с автоматическим маркированием аннотаций с номером позвонка |  | - | - | Наличие | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Программное обеспечение: базовое и специальное» |  |
|  |  | Одноколбовый инъектор для автоматического введения контрастного вещества со стартовым набором колб |  | - | - | Наличие | Для проведения исследований с болюсным внутрисосудистым контрастированием, с заданием необходимого объема контрастного вещества и скорости его введения |  |
|  |  | Монтажный материал, включая распределительный электрощит и комплект кабелей внутренней кабинетной разводки |  | - | - | Наличие | Для подключения систем томографа к электросети ЛПУ |  |
|  |  | Рентгенозащитное стекло с рамой |  | - | - | Наличие | Для обеспечения рентгензащиты и визуального контроля из пультовой |  |
|  |  | Pb эквивалент | мм | ≥2 |  |  | Для обеспечения рентгензащиты и визуального контроля из пультовой |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания для Гентри, стола для пациента и консоли оператора, обеспечивающий безопасное завершение работы компьютерного томографа, мощностью | кВА | ≥10 |  |  | Для обеспечения работоспособности электрических систем томографа при отключении электропитания |  |
|  |  | Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник) |  | - | - | Наличие | Необходим для обеспечения точности позиционирования и удобства пациента при сканировании |  |
|  |  | Характеристики сети питания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания | В |  |  | 380 | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Напряжение питания» |  |
|  |  | Потребляемая мощность | кВт | ≥ 63,75 |  |  | ГОСТ Р 55771-2013 п.5.1 «Потребляемая мощность» |  |